SDC-Ⅱ 数字电位差综合测试仪
使用说明书
[bookmark: _GoBack]一、特点
1、 一体化设计：将UJ系列电位差计、光电检流计、标准电池等集成一体，体积小，重量轻，便于携带。
2、数字显示：电位差值六位显示，数值直观清晰、准确可靠。
3、内外基准：既可使用内部基准进行校准，又可外接标准电池作基准进行校准，使用方便灵活。
4、准确度高：保留电位差计测量功能，真实体现电位差计对比检测误差微小的优势。
5、性能可靠：电路采用对称漂移抵消原理，克服了元器件的温漂和时漂，提高测量的准确度。
二、技术条件
	测量范围
	0～±5V

	测量分辨率
	10uV(六位显示)

	线性误差
	内标:0.05%F.S
外标以外电池精度为准

	外形尺寸
	380×170×225mm

	重 量
	约2Kg

	电 源
	～220V±10%  50HZ

	环 境
	温度：-5℃～40℃；
湿度：≤85%


 
三、使用方法
（一）   开机
用电源线将仪表后面板的电源插座与～220V电源连接，
打开电源开关（ON），预热15分钟再进入下一步操作。
（二）以内标为基准进行测量
1． 校验
① 将“测量选择”旋钮置于“内标”。
② 将测试线分别插入测量插孔内,将“100”位旋钮置于“1”，“补偿”旋钮逆时针旋到底，其他旋钮均置于“0”，此时，“电位指标”显示“1.00000”V,将两测试线短接。
③ 待“检零指示”显示数值稳定后，按一下 采零 键，此时，“检零指示”显示为“0000”。
2． 测量
① 将“测量选择”置于“测量”。
② 用测试线将被测电动势按“＋”、“－”极性与“测量插孔”连接。
③ 调节“100－10-4”五个旋钮，使“检零指示”显示数值为负且绝对值最小。
   ④ 调节“补偿旋钮”，使“检零指示”显示为“0000”，此时，“电位显示”数值即为被测电动势的值。
	① 测量过程中，若“检零指示”显示溢出符号“OU.L”，
！    说明“电位指示”显示的数值与被测电动势值相差过大。
注意  ② 电阻箱10-4档值若稍有误差可调节“补偿”电位器达到对应值。


（三）以外标为基准进行测量
1． 校验
① 将“测量选择”旋钮置于“外标”。
② 将已知电动势的标准电池按“＋”、“－”极性与“外标插孔”连接。
③ 调节“100－10－4”五个旋钮和“补偿”旋钮，使“电位指示”显示的数值与外标电池数值相同。
④ 待“检零指示”数值稳定后，按一下采零键，此时，“检零指示”显示为“0000”。
2． 测量
① 拔出“外标插孔”的测试线，再用测试线将被测电动势按“＋”、“－”极性接入“测量插孔”。
② 将“测量选择”置于“测量”。
③ 调节“100－104”五个旋钮，使“检零指示”显示数值为负且绝对值最小。
④ 调节“补偿旋钮”，使“检零指示”为“0000”，此时，“电位显示”数值即为被测电动势的值。
（四）关机：
实验结束后关闭电源。
四、维护注意事项
1、置于通风、干燥、无腐蚀性气体的场合。
2、不宜放置在高温环境，避免靠近发热源如电暖气或炉子等。
3、为了保证仪表工作正常，没有专门检测设备的单位和个人，请勿打开机盖进行检修，更不允许调整和更换元件，否则将无法保证仪表测量的准确度。

