SDC-Ⅱ 数字电位差综合测试仪

使用说明书

一、特点

1、 一体化设计：将UJ系列电位差计、光电检流计、标准电池等集成一体，体积小，重量轻，便于携带。

2、数字显示：电位差值六位显示，数值直观清晰、准确可靠。

3、内外基准：既可使用内部基准进行校准，又可外接标准电池作基准进行校准，使用方便灵活。

4、准确度高：保留电位差计测量功能，真实体现电位差计对比检测误差微小的优势。

5、性能可靠：电路采用对称漂移抵消原理，克服了元器件的温漂和时漂，提高测量的准确度。

二、技术条件

| 测量范围 | 0～±5V |
| --- | --- |
| 测量分辨率 | 10uV(六位显示) |
| 线性误差 | 内标:0.05%F.S 外标以外电池精度为准 |
| 外形尺寸 | 380×170×225mm |
| 重 量 | 约2Kg |
| 电 源 | ～220V±10% 50HZ |
| 环 境 | 温度：-5℃～40℃； 湿度：≤85% |

三、使用方法

（一）   开机

用电源线将仪表后面板的电源插座与～220V电源连接，

打开电源开关（ON），预热15分钟再进入下一步操作。

（二）以内标为基准进行测量

1． 校验

① 将“测量选择”旋钮置于“内标”。

② 将测试线分别插入测量插孔内,将“100”位旋钮置于“1”，“补偿”旋钮逆时针旋到底，其他旋钮均置于“0”，此时，“电位指标”显示“1.00000”V,将两测试线短接。

③ 待“检零指示”显示数值稳定后，按一下 采零 键，此时，“检零指示”显示为“0000”。

2． 测量

① 将“测量选择”置于“测量”。

② 用测试线将被测电动势按“＋”、“－”极性与“测量插孔”连接。

③ 调节“100－10-4”五个旋钮，使“检零指示”显示数值为负且绝对值最小。

④ 调节“补偿旋钮”，使“检零指示”显示为“0000”，此时，“电位显示”数值即为被测电动势的值。

① 测量过程中，若“检零指示”显示溢出符号“OU.L”， ！ 说明“电位指示”显示的数值与被测电动势值相差过大。 注意 ② 电阻箱10-4档值若稍有误差可调节“补偿”电位器达到对应值。

（三）以外标为基准进行测量

1． 校验

① 将“测量选择”旋钮置于“外标”。

② 将已知电动势的标准电池按“＋”、“－”极性与“外标插孔”连接。

③ 调节“100－10－4”五个旋钮和“补偿”旋钮，使“电位指示”显示的数值与外标电池数值相同。

④ 待“检零指示”数值稳定后，按一下采零键，此时，“检零指示”显示为“0000”。

2． 测量

① 拔出“外标插孔”的测试线，再用测试线将被测电动势按“＋”、“－”极性接入“测量插孔”。

② 将“测量选择”置于“测量”。

③ 调节“100－104”五个旋钮，使“检零指示”显示数值为负且绝对值最小。

④ 调节“补偿旋钮”，使“检零指示”为“0000”，此时，“电位显示”数值即为被测电动势的值。

（四）关机：

实验结束后关闭电源。

四、维护注意事项

1、置于通风、干燥、无腐蚀性气体的场合。

2、不宜放置在高温环境，避免靠近发热源如电暖气或炉子等。

3、为了保证仪表工作正常，没有专门检测设备的单位和个人，请勿打开机盖进行检修，更不允许调整和更换元件，否则将无法保证仪表测量的准确度。