CHI电化学工作站操作补充

实验三十五 汞膜电极快速极谱法测定镉和锌       CHI电化学工作站操作补充

四、实验步骤

3. 仪器操作

(1)  点开CHI工作站

(2)  点开 Setup菜单

确定 System
Communication  Comn：   1

Current Polarity：Cathodic Posit

Potential Axis：  Positive L

Current Axis：   Positive Up

OK

确定 Technique

选择：Linear Sweep Voltammetry 
OK         

确定Parameters

Init E(V)：        0.25

Final E(V)：       -1.60

Scan Rate (V/S)：   0.04

Sample Interval：:   0.001

Quiet Time(Sec)：:   2

Sensitivity(A/V)：:  根据实验调整等效电路的模拟操作
将一未知阻值电阻接入系统：工作电极接一边，辅助电极和参比电极接一边。按上述设置测定伏-安曲线的斜率，并从斜率计算阻值,也以此检验仪器和熟悉仪器。

五﹑选做实验：用循环伏安法进行上述实验

仪器操作

1、点开CHI工作站

2、点开 Setup菜单

确定 System
Communication  Comn1

Current Polarity：Cathodic Posit

Potential Axis：  Positive L

Current Axis：   Positive Up

OK

确定 Technique

选择：Cyclic Voltammetry

OK         

确定Parameters

Init E(V)：        -0.30

High E(V)：       -0.30

Low E(V)          -1.60

Initial Scan:         Negative

Scan Rate (V/S)：   0.04
Sweep Segments:    2

Sample Interval：:   0.001

Quiet Time(Sec)：:   2 

Sensitivity(A/V)：:  根据实验调整

实验三十六阳极溶出伏安法测定镉    CHI电化学工作站操作补充

四、实验步骤

2. 仪器操作

(1) 点开CHI工作站

(2) 点开 Setup菜单

确定 System
Communication：Comn 1

Current Polarity：Anodic Posit

Potential Axis：  Positive R

Current Axis：   Positive Up

OK
确定 Technique

选择：Linear Sweep Voltammetry 
OK         

确定Parameters

Init E(V)：        -1.0

Final E(V)：       -0.25

Scan Rate (V/S)：   0.04

Sample Interval：:   0.001

Quiet Time(Sec)：:  2

Sensitivity(A/V)：:  根据实验调整

 3、点开Control菜单

选用Stripping    Mode

Deposition  E(V): -1.0
Deposition  time(S):210
Quiet      E(V): -0.25

